## Sheet1
注册证号及有效截止日期 | 报名厂家或一级代理公司 |  |  | 总价（万元）
制造商企业类型 | 大型企业 □ 中小企业 □ 小微企业 □ |  | 质保期（年）
主要技术参数要求
荧光相差倒置显微镜 | 斑马鱼显微注射系统 | 体式显微镜 | 斑马鱼幼鱼培养箱 | 大型冷冻离心机
1.主机系统 1.1视度可调目镜：10X 1.2倒置荧光物镜：4X 1.3半复消色差荧光物镜：4X、10X、20X、40X、60X 1.4显微电动操控平台：双向重复精度≤5um 1.5LED光源 1.6电动控制部分：包括但不限于镜身、调焦、聚焦、倍率、物镜转换等 2.成像系统 2.1像素：≤5um*5um 2.2分辨率：≥3795*2824 2.3制冷系统：双级循环 2.4分析功能：注释、箭头、调节、测量、手动计数 2.5支持数据输出 3.扫描功能 3.1控制方式：全自动 3.2具备实时超分辨重构预览功能 3.3具备荧光强度测定功能 3.4具备三维重组分析功能 3.5具备共位性定量分析功能 3.6具备动态ROI功能 4.图形工作站 主频:≥5.20 GHz，内存:≥32G，硬盘：≥2TB+1TBSSD,独显:≥4G | 1.气动皮升操作泵 1.1 输入压力:0-100 psi(0-600 kPa) 1.2 输出压力:0-100psi 可调(0-690kPa) 1.3 输出压力脉冲范围可调 1.4 平衡压力范围：0-15psi 可调(0-100kpa) 1.5 清除压力：0-100 psi(0-690 kPa) 1.6 输出脉冲设定：通过前面板10转刻度盘调节 1.7 输出压力表：0-100psi(0-690kPa) 1.8 操作模式:连续气体输出，定时脉冲时间控制气体流量输出，门控气体流量输出 2.控制方式：脚踏开关、手动开关等 | 1.光学系统 1.1放大倍数:≥45x 1.2变倍方式:横轴连续变倍 1.3调焦机构:行程≥80mm 1.4瞳距调节:50mm-75mm 1.5可调视度目镜 1.6光源:透反射 LED 双光源 2.显微数码成像系统 2.1彩色触摸屏:≥9寸 2.2高分辨率:≥2048*1536 2.3彩色相机:≥500万像素 2.4最大速率:≥15fps 2.5数据接口：包括但不限于WI-FI、蓝牙、USB2.0、千兆网络接口、HDMI输出等 3.图像处理功能 3.1图像采集: 拍照、录像等 3.2图像测量:包括但不限于长度、周长、面积 3.3图像处理: 包括但不限于反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化等 3.4标注绘图:包括但不限于文字标注、箭头指示及多种几何图形等 3.5图像分割:包括但不限于二值化阀值调整,腐蚀、膨胀等 3.6图像拼接：支持自定义拼接 3.7图像融合：支持不同焦面融合 3.8图文报告系统 | 1.容积:≥250L 2.温度范围:5℃~60℃ 3.温度均匀度:≤士2.0℃ 4.温度波动度:≤±0.3℃~0.5℃ 5.温度显示精度:≤0.1℃ 6.温度控制精度:≤士0.1℃ 7.照明:LED 光源 8.杀菌方式:紫外灭菌 9.报警系统：超温、限温保护、故障报警、风机过热、压缩机过流等 10.培养箱内胆材质： 304 不锈钢 11.厚度:≥1.0mm 12.培养箱外壳:表面静电喷塑 | 1.最高转速:≥16000r/min 2.转速精度：≤±10r/min 3.最大相对离心力：≥21000*g 4.最大容量:≥4x100ml 5.整机噪音：≤65dB(A) 6.定时范围可调 7.温度设置范围:-20℃~+40℃，温度控制精度士1℃ 8.加/减速曲线可自定义 9.报警功能：包括但不限于超速、超温、电机过热等 10.可配备通过第三方认证的气密性角转子 11.高清触摸屏:≥7英寸 12.用户可设置多组程序 13.具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚功能 14.具备预冷功能 15.具备转子识别功能 16.具备点动功能 17.配置6*50m1 尖底角转子及 6*15m1 尖底适配器
单价（万元）： | 单价（万元）： | 单价（万元）： | 单价（万元）： | 单价（万元）：
报名设备对应参数： | 报名设备对应参数： | 报名设备对应参数： | 报名设备对应参数： | 报名设备对应参数：
备注：请根据参数要求，结合自身实际参数填写，并标注是否符合